## О книге
Книга | ГОСТ 2177 расчёт — метод А (ручной аппарат)
Версия | 3.12.0
Дата генерации | 2026-10-07
Стандарт | ГОСТ 2177-99 (с Изм. №1, Поправкой к Изм. №1 2023)
Метод | Определение фракционного состава, потери по таблице 4
Источник расчёта | fraction_lib (Python)
Автор/Разработчик | лаборатория (заполнить)
Проверил
Утвердил
Примечание | Книга генерируется скриптом — правки вручную не вносить
Политика пустых ячеек (TD-007) | Пустая ячейка = не введено (НЕ РАССЧИТАНО). Ошибка формулы = ошибка расчёта. Статус контроля: НЕ РАССЧИТАНО / OK / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
Критерий K (ГСО) | K = (1/√2)·√(R² − r²/2) — из свидетельства на ГСО, НЕ изменять
Коэффициент 0,84 (ОК) | Аудит 2026-10-07: workbook-level correction against current registered edition; generator/source synchronization remains a tech debt item.

## Ввод
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 700 |  | Группа (1 или 2-4) | 1 | Объём образца, мл | 100
% отгона | V, мл | T1, °C | T2, °C | Потери, % | Остаток, % | Отгон, %
| 0 | 131 | 131
| 5 | 152.5 | 152.5
| 10 | 158.25 | 158.25
| 15 | 163 | 163
| 20 | 168.5 | 168.5
| 25 | 171 | 171
| 30 | 173.5 | 173.5
| 35 | 176 | 176
| 40 | 179.75 | 179.75
| 45 | 182 | 182
| 50 | 185.5 | 185.5
| 55 | 188 | 188
| 60 | 191.75 | 191.75
| 65 | 195 | 195
| 70 | 198.5 | 198.5
| 75 | 201 | 201
| 80 | 206.5 | 206.5
| 85 | 211 | 211
| 90 | 216.5 | 216.5
| 95 | 224 | 224
| 100 | 234.25 | 234.25
|  |  |  | 0.5 | 1
Note on A1: ГОСТ 2177-99: барометрическое давление записывается с погрешностью не более 0,05 kPa (0,5 mbar, 0,38 mm Hg). Для Таблицы 4 диапазон 560–760 mm Hg; вне него corrected-loss calculation is not silently extrapolated.

## Табл4
Давление, мм | A | B
560 | 0.231 | 0.384
570 | 0.24 | 0.38
580 | 0.25 | 0.375
590 | 0.261 | 0.369
600 | 0.273 | 0.363
610 | 0.286 | 0.357
620 | 0.3 | 0.35
630 | 0.316 | 0.342
640 | 0.333 | 0.333
650 | 0.353 | 0.323
660 | 0.375 | 0.312
670 | 0.4 | 0.3
680 | 0.428 | 0.286
690 | 0.461 | 0.269
700 | 0.5 | 0.25
710 | 0.545 | 0.227
720 | 0.6 | 0.2
730 | 0.667 | 0.166
740 | 0.75 | 0.125
750 | 0.857 | 0.071
760 | 1 | 0

## Номограмма
S | r нач.кип | r конц.кип | r зад.% | R нач.кип | R конц.кип | R зад.% | Оцифровка рисунка 6 (ГОСТ 2177-99) из легаси-файла, шаг 0.1 °C/%. НЕ формула. Валидировано по легаси Excel (TD-2177-006).
5 | 3 | 2.5 | 4 | 7.5 | 5.5 | 8
4.9 | 3 | 2.5 | 4 | 7 | 5 | 8
4.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 8
4.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 8
4.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 8
4.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 8
4.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 7.5
4.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 7.5
4.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 7.5
4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5 | 7.5
4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5 | 7
3.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5 | 7
3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5 | 7
3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5 | 7
3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6.5
3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6.5
3.4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6.5
3.3 | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6.5
3.2 | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6
3.1 | 2 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 6
3 | 2 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 6
2.9 | 2 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5
2.8 | 2 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5
2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5
2.6 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5.5
2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5
2.4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5
2.3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5
2.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5
2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5
2 | 2 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5
1.9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5
1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 4.5
1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 4
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4
1.4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 4
1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5
1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5
1.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5
1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3
0.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3
0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3
0.7 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3
0.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.5
0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5
0.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5
0.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5
0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2
0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 2
0 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 2

## Расчёт
% отгона | T1 | T2 | Хср | Поправка давления | T_corr | Восст. отгон | Потери | Выпаривание | A | B | Lкор | Отгонкор | ¦T1-T2¦ | r | R | K (ГСО) | 0.84R (ОК) | Крутизна S | Режим | Статус | % выпаривания (Pe) | ВЕТКА 1 — ЗАДАНЫ ОБЪЁМЫ (выпаривание): % отгона → T1/T2 → поправка давления → T_corr (приведена к 760). Ввод: T1/T2 и объёмы в «Ввод» (зелёные ячейки), Ввод!$G$1 = объём образца, мл.
0 | [5 empty] | 'Ввод'!B4+'Ввод'!F25
5 | [5 empty] | 'Ввод'!B5+'Ввод'!F25
10 | [5 empty] | 'Ввод'!B6+'Ввод'!F25
15 | [5 empty] | 'Ввод'!B7+'Ввод'!F25
20 | [5 empty] | 'Ввод'!B8+'Ввод'!F25
25 | [5 empty] | 'Ввод'!B9+'Ввод'!F25
30 | [5 empty] | 'Ввод'!B10+'Ввод'!F25
35 | [5 empty] | 'Ввод'!B11+'Ввод'!F25
40 | [5 empty] | 'Ввод'!B12+'Ввод'!F25
45 | [5 empty] | 'Ввод'!B13+'Ввод'!F25
50 | [5 empty] | 'Ввод'!B14+'Ввод'!F25
55 | [5 empty] | 'Ввод'!B15+'Ввод'!F25
60 | [5 empty] | 'Ввод'!B16+'Ввод'!F25
65 | [5 empty] | 'Ввод'!B17+'Ввод'!F25
70 | [5 empty] | 'Ввод'!B18+'Ввод'!F25
75 | [5 empty] | 'Ввод'!B19+'Ввод'!F25
80 | [5 empty] | 'Ввод'!B20+'Ввод'!F25
85 | [5 empty] | 'Ввод'!B21+'Ввод'!F25
90 | [5 empty] | 'Ввод'!B22+'Ввод'!F25
95 | [5 empty] | 'Ввод'!B23+'Ввод'!F25
100 | [5 empty] | 'Ввод'!B24+'Ввод'!F25
ВЕТКА 2 — ЗАДАНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (независимая ветка, ввод на этом листе): температуры из НД (нормируемые при 760 мм рт.ст.) → T_фикс (что ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении) → лаборант вводит ОБЪЁМЫ двух параллелей (V1, V2) → Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 → второй график и вторая модель
T_НД (при 760), °C | T_фикс (ФИКСИРОВАТЬ), °C | C_проверка, °C | V1, мл (проба 1) | V2, мл (проба 2) | Vср, % | r, % | Статус | ПОДСКАЗКА
ВЕТКА 2 — НЕЗАВИСИМАЯ ветка «заданы температуры». 1) В колонку A (T_НД) введите числами температуры из НД (нормируемые при 760), например 150, 160, 250. 2) В колонке B — T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k): какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении; C_проверка≈0 — пересчёт верен. 3) Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: колонки D (V1, мл, проба 1) и E (V2, мл, проба 2) — зелёные. 4) Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 — расчёт (F). По точкам (Vср → T_НД) строится ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель (кубический полином) — см. лист «График». Ветка 1 и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕТКОЙ 2 (НЕЗАВИСИМАЯ, «заданы температуры»): в колонке A (T_НД, зелёная) введите температуры из НД числами, например 150, 160, 250. Обратная задача Янга: T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k), k = 0.0009*(101.3-Ввод!$B$1*0.133322). Пример: P=748, T_цель=150 → k=0.00144 → T_фикс=149.4≈149.5 (фиксировать на градус ниже). C_проверка≈0 — пересчёт верен. Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: V1 (D) и V2 (E). Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100. По точкам (Vср → T_НД) строятся ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель. Ветка 1 (заданы объёмы, лист «Ввод») и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ ВЕТКИ 1 КУБИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ (T_corr = a3·V³+a2·V²+a1·V+a0; кривая НЕ линейна):
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
V, % | T_corr (эксп.), °C | T_полином, °C | Остаток (эксп−полином)
R² (эксп vs полином):
Кубический полином подобран по ВСЕМ точкам кривой Ветки 1 (LINEST). Остатки показывают качество фитинга. Для S-образной кривой линейная и параболическая аппроксимации неприменимы (систематические остатки) — используется куб.
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ (ВЕТКА 2): T_НД = a3·Vср³+a2·Vср²+a1·Vср+a0 по ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЁННЫМ точкам (Vср → T_НД), собранным без пустот:
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
Vср, % | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином, °C | Остаток (T_НД−T_полином)
R² (T_НД vs полином Ветки 2):
ВТОРАЯ модель построена по фактически введённым точкам Ветки 2 (только строки, где есть и Vср, и T_НД; пары собраны во вспомогательные колонки A/B на листе «График» без пустот). Пока не введены данные — коэффициенты пусты (LINEST по пустому диапазону). Ветка 2 независима от Ветки 1.
Note on A27: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A28: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A29: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.

## Итог
ИТОГ расчёта GOST 2177
Давление, мм рт.ст.
Объём образца, мл
% отгона | T1 | T2 | T_corr | r | R | Статус
Обратный пересчёт T->V (коррекция давления ДО) и V->T (коррекция ПОСЛЕ) — в листе «Расчёт»

## График
Графики дистилляции (GOST 2177). Диаграмма 1 — Ветка 1 (% отгона → T_corr + полином); Диаграмма 2 — Ветка 2 (Vср, % → T_НД + полином).
% отгона | T_corr (эксперимент) | T_полином (аппроксимация) | Vср, % (Ветка 2) | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином Ветки 2 (аппроксимация)
R² (полином Ветки 1, из листа «Расчёт»): |  |  | R² (полином Ветки 2, из листа «Расчёт»):
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (Ветка 2): пары Vср → T_НД, собранные БЕЗ ПУСТОТ (для LINEST второй модели и второй диаграммы)
Vср, % (без пустот) | T_НД, °C (без пустот)

## Аудит_НД
ID | Класс | Нормативное требование | Что было в v3.11 | Исправление в v3.12 | Статус | Остаточный техдолг
G2177-N01 | P0 | Действующая база: ГОСТ 2177-99 с Изм. №1; зарегистрированная поправка к изменению введена 14.06.2023. | В книге указан только ГОСТ 2177-99. | Метаданные обновлены до актуальной редакции. | ИСПРАВЛЕНО | Хранить контролируемую локальную копию НД и hash.
G2177-N02 | P0 | Изм. №1 заменяет ссылки ГОСТ 2477-65→2477-2014 и ГОСТ 2517-85→2517-2012. | Ссылочный состав в книге явно не фиксировался. | В аудите зафиксирована актуальная ссылка на изменения. | ИСПРАВЛЕНО | Добавить отдельный реестр ссылочных НД с версиями.
G2177-N03 | P0 | Поправка температуры: C = 0,0000009·(101,3·10^3−Pb)·(273+t), эквивалентно 0,0009·(101,3−p_kPa)·(273+t). | В Excel использовалась kPa-форма 0,0009, математически эквивалентная нормативной. | Формулу не меняли без необходимости; эквивалентность документирована. | ИСПРАВЛЕНО | Добавить автоматический unit-test обеих форм.
G2177-N04 | P0 | После коррекции давления каждое значение округляется до 0,5 °C и затем используется далее. | В v3.11 это выполнялось через MROUND. | Сохранено и подтверждено аудитом. | ИСПРАВЛЕНО | Добавить тест на граничные значения округления.
G2177-N05 | P0 | Для группы 1 при потерях ≥2 % требуется обработка по объёму выпаривания; экстраполяция запрещена. | Ветка была реализована, но нормативное решение не было отделено от общего расчёта. | Аудит фиксирует отдельный контроль режима. | ЧАСТИЧНО | Добавить автоматический контроль доступности соседних точек и запрет extrapolation.
G2177-N06 | P0 | 5.5.9: при необходимости по спецификации потери корректируются к 101,3 kPa по Vк=AL+B; скорректированные данные входят в отчёт. | Расчёт присутствует, но условие применимости к спецификации не вводится. | Расчёт сохранён; добавлен нормативный audit trail. | ЧАСТИЧНО | Добавить переключатель 'требуется коррекция потерь спецификацией' и report decision.
G2177-N07 | P0 | Таблица 4 задаёт A/B в диапазоне 560–760 mm Hg. | MATCH фактически выбирал нижнюю строку таблицы для давления между табличными точками. | Добавлен диапазонный guard; silent extrapolation вне диапазона запрещена. | ИСПРАВЛЕНО | Формально зафиксировать политику интерполяции A/B для нетабличного давления в SOP.
G2177-N08 | P0 | 5.6.3: скорость изменения в точке определяется по двум равноотстоящим точкам ниже и выше. | Для 90 и 95 % использовались несимметричные интервалы. | Исправлены S20 (85–95) и S21 (90–100). | ИСПРАВЛЕНО | Добавить regression tests на 10–90/95 %.
G2177-N09 | P1 | Сходимость и воспроизводимость определяются отдельно; воспроизводимость относится к разным лабораториям. | Книга рассчитывала r и R, но итоговый статус использовал только r. | Это не арифметическая ошибка для двух повторов одного исполнителя, но может вводить в заблуждение. | ЧАСТИЧНО | Развести решения repeatability и reproducibility в отчёте.
G2177-N10 | P0 | Измерения объёмов и температур должны иметь нормативную точность; барометр 0,05 kPa. | Поле ввода не проверяет метрологический статус средств измерений. | Добавлено нормативное требование в audit layer. | ЧАСТИЧНО | Добавить ID СИ, поверку/калибровку и uncertainty.
G2177-N11 | P1 | Отбор проб и кипелки/аппаратура/позиционирование термометра входят в процедуру метода. | В книге эти условия не контролируются. | Требования зафиксированы в аудите. | ТЕХДОЛГ | Добавить чек-лист процедуры 5.1–5.4.
G2177-N12 | P1 | Приложение А содержит отдельный автоматический метод. | Текущая книга позиционируется как ручной метод А. | Ручной метод оставлен отдельным; автоматический не смешан с ним. | ИСПРАВЛЕНО | Отдельная книга/модуль для Приложения А при необходимости.

## Техдолг
ID | Приоритет | Долг | Почему не блокирует текущий расчёт | Критерий закрытия
TD-2177-001 | P1 | Синхронизация workbook с fraction_lib/generator | Исправления сделаны в производной книге. | Генератор воспроизводит v3.12 и regression tests проходят.
TD-2177-002 | P1 | Политика A/B для давления между табличными точками | Таблица 4 покрывает диапазон, но НД не следует молча интерпретировать как произвольную interpolation policy. | SOP фиксирует и тестирует выбранную процедуру.
TD-2177-003 | P1 | Независимая валидация цифровой номограммы рисунка 6 | Оцифровка не заменяет первичный рисунок/контролируемый источник. | Контрольные точки проверены вторым независимым источником.
TD-2177-004 | P1 | Автоматический запрет extrapolation в 5.5.8 | Нужны реальные соседние точки и решение по заданному проценту. | При отсутствии обеих соседних точек статус блокирует расчёт.
TD-2177-005 | P1 | Раздельные решения r/R | Одна лаборатория не может получить reproducibility decision из одного повтора. | Report имеет отдельные repeatability/reproducibility sections.
TD-2177-006 | P1 | Процедурный checklist метода | Арифметика не доказывает соблюдение условий перегонки. | Все обязательные пункты 5.1–5.5 имеют ввод и PASS/FAIL.
TD-2177-007 | P2 | Полный uncertainty model | Precision limits из НД не являются GUM uncertainty budget. | Validated Type A/B model с трассируемыми input quantities.
TD-2177-008 | P2 | Реестр НД и контролируемых редакций | Веб-источники меняются, а лабораторный результат должен быть воспроизводим. | Хранятся обозначение, редакция, дата, источник и hash.