## О книге
Книга | ГОСТ ISO 3405 расчёт (группы 1-4)
Версия | 3.11.0
Дата генерации | 2026-10-07
Стандарт | ГОСТ ISO 3405-2022 (ISO 3405:2019)
Метод | Определение фракционного состава при атмосферном давлении
Источник расчёта | fraction_lib (Python)
Автор/Разработчик | лаборатория (заполнить)
Проверил
Утвердил
Примечание | Книга генерируется скриптом — правки вручную не вносить
Политика пустых ячеек (TD-007) | Пустая ячейка = не введено (НЕ РАССЧИТАНО). Ошибка формулы = ошибка расчёта. Статус контроля: НЕ РАССЧИТАНО / OK / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
Критерий K (ГСО) | K = (1/√2)·√(R² − r²/2) — из свидетельства на ГСО, НЕ изменять
Коэффициент 0,84 (ОК) | Из сборника «Метрология в химическом анализе» (АНАЛИТИКА), НЕ изменять

## Ввод
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 760 | Группа (1-4) | 4 |  | Объём образца, мл | 100
% отгона | V, мл | T1, °C | T2, °C | Потери, % | Остаток, % | Отгон, %
| 0 | 119.25 | 119.25
| 5 | 150 | 150
| 10 | 165.75 | 165.75
| 15 | 176 | 176
| 20 | 181.25 | 181.25
| 25 | 188 | 188
| 30 | 196 | 196
| 35 | 205 | 205
| 40 | 221.25 | 221.25
| 45 | 232 | 232
| 50 | 242.5 | 242.5
| 55 | 250 | 250
| 60 | 260 | 260
| 65 | 267 | 267
| 70 | 276.75 | 276.75
| 75 | 285 | 285
| 80 | 295.25 | 295.25
| 85 | 305 | 305
| 90 | 313.25 | 313.25
| 95 | 324 | 324
| 100 | 355 | 355
|  |  |  | 0.5 | 2
Проверка входных данных:
Монотонность 1% -> 2%
Монотонность 2% -> 3%
Монотонность 3% -> 4%
Монотонность 4% -> 5%
Монотонность 5% -> 6%
Монотонность 6% -> 7%
Монотонность 7% -> 8%
Монотонность 8% -> 9%
Монотонность 9% -> 10%
Монотонность 10% -> 11%
Монотонность 11% -> 12%
Монотонность 12% -> 13%
Монотонность 13% -> 14%
Баланс (отгон+потери+остаток)
Примечание: пустые температуры не нарушение
Монотонность 16% -> 17%
Монотонность 17% -> 18%
Монотонность 18% -> 19%
Монотонность 19% -> 20%
Монотонность 20% -> 21%

## Расчёт
% отгона | T1 | T2 | Хср | Поправка Янга | T_corr | Потери (защ.) | ¦T1-T2¦ | r | R | K (ГСО) | 0.84R (ОК) | Крутизна S | Статус | % выпаривания (Pe) | ВЕТКА 1 — ЗАДАНЫ ОБЪЁМЫ (выпаривание): % отгона → T1/T2 → поправка давления → T_corr (приведена к 760). Ввод: T1/T2 и объёмы в «Ввод» (зелёные ячейки), Ввод!$G$1 = объём образца, мл.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ВЕТКА 2 — ЗАДАНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (независимая ветка, ввод на этом листе): температуры из НД (нормируемые при 760 мм рт.ст.) → T_фикс (что ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении) → лаборант вводит ОБЪЁМЫ двух параллелей (V1, V2) → Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 → второй график и вторая модель
T_НД (при 760), °C | T_фикс (ФИКСИРОВАТЬ), °C | C_проверка, °C | V1, мл (проба 1) | V2, мл (проба 2) | Vср, % | r, % | Статус | ПОДСКАЗКА
ВЕТКА 2 — НЕЗАВИСИМАЯ ветка «заданы температуры». 1) В колонку A (T_НД) введите числами температуры из НД (нормируемые при 760), например 150, 160, 250. 2) В колонке B — T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k): какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении; C_проверка≈0 — пересчёт верен. 3) Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: колонки D (V1, мл, проба 1) и E (V2, мл, проба 2) — зелёные. 4) Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 — расчёт (F). По точкам (Vср → T_НД) строится ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель (кубический полином) — см. лист «График». Ветка 1 и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕТКОЙ 2 (НЕЗАВИСИМАЯ, «заданы температуры»): в колонке A (T_НД, зелёная) введите температуры из НД числами, например 150, 160, 250. Обратная задача Янга: T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k), k = 0.00012*(760-Ввод!$B$1). Пример: P=748, T_цель=150 → k=0.00144 → T_фикс=149.4≈149.5 (фиксировать на градус ниже). C_проверка≈0 — пересчёт верен. Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: V1 (D) и V2 (E). Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100. По точкам (Vср → T_НД) строятся ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель. Ветка 1 (заданы объёмы, лист «Ввод») и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ ВЕТКИ 1 КУБИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ (T_corr = a3·V³+a2·V²+a1·V+a0; кривая НЕ линейна):
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
V, % | T_corr (эксп.), °C | T_полином, °C | Остаток (эксп−полином)
R² (эксп vs полином):
Кубический полином подобран по ВСЕМ точкам кривой Ветки 1 (LINEST). Остатки показывают качество фитинга. Для S-образной кривой линейная и параболическая аппроксимации неприменимы (систематические остатки) — используется куб.
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ (ВЕТКА 2): T_НД = a3·Vср³+a2·Vср²+a1·Vср+a0 по ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЁННЫМ точкам (Vср → T_НД), собранным без пустот:
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
Vср, % | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином, °C | Остаток (T_НД−T_полином)
R² (T_НД vs полином Ветки 2):
ВТОРАЯ модель построена по фактически введённым точкам Ветки 2 (только строки, где есть и Vср, и T_НД; пары собраны во вспомогательные колонки A/B на листе «График» без пустот). Пока не введены данные — коэффициенты пусты (LINEST по пустому диапазону). Ветка 2 независима от Ветки 1.
Note on A27: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A28: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A29: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.

## Метрики
Группа | r (5-95%) | R (5-95%)
1 | 0.864*S+1.214 (табл.6) | 1.736*S+1.994 (табл.6)
2-4 | 0.41*S+1.0 | 1.33*S+1.8

## Итог
ИТОГ расчёта ISO 3405
Давление, мм рт.ст.
Объём образца, мл
% отгона | T1 | T2 | T_corr | r | R | Статус
Обратный пересчёт T->V (коррекция давления ДО) и V->T (коррекция ПОСЛЕ) — в листе «Расчёт»

## График
Графики дистилляции (ISO 3405). Диаграмма 1 — Ветка 1 (% отгона → T_corr + полином); Диаграмма 2 — Ветка 2 (Vср, % → T_НД + полином).
% отгона | T_corr (эксперимент) | T_полином (аппроксимация) | Vср, % (Ветка 2) | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином Ветки 2 (аппроксимация)
R² (полином Ветки 1, из листа «Расчёт»): |  |  | R² (полином Ветки 2, из листа «Расчёт»):
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (Ветка 2): пары Vср → T_НД, собранные БЕЗ ПУСТОТ (для LINEST второй модели и второй диаграммы)
Vср, % (без пустот) | T_НД, °C (без пустот)