## О книге
Книга | ASTM D86 расчёт (группы 1-4)
Версия | 3.12.0
Дата генерации | 2026-10-07
Стандарт | ASTM D86-23 (active edition listed by ASTM)
Метод | Определение фракционного состава при атмосферном давлении
Источник расчёта | fraction_lib (Python)
Автор/Разработчик | лаборатория (заполнить)
Проверил
Утвердил
Примечание | Книга генерируется скриптом — правки вручную не вносить
Политика пустых ячеек (TD-007) | Пустая ячейка = не введено (НЕ РАССЧИТАНО). Ошибка формулы = ошибка расчёта. Статус контроля: НЕ РАССЧИТАНО / OK / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
Критерий K (ГСО) | K = (1/√2)·√(R² − r²/2) — из свидетельства на ГСО, НЕ изменять
Коэффициент 0,84 (ОК) | Аудит 2026-10-07: workbook-level correction against ASTM D86-23; generator/source synchronization remains a tech debt item.

## Ввод
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 755 | Группа (1-4) | 4 |  | Объём образца, мл | 100
% отгона | V, мл | T1, °C | T2, °C | Потери, % | Остаток, % | Отгон, %
| 0 | 161.75 | 161.75
| 5 | 190.5 | 190.5
| 10 | 203.75 | 203.75
| 15 | 210 | 210
| 20 | 227.5 | 227.5
| 25 | 235 | 235
| 30 | 244 | 244
| 35 | 250 | 250
| 40 | 256.5 | 256.5
| 45 | 262 | 262
| 50 | 268.75 | 268.75
| 55 | 274 | 274
| 60 | 280.5 | 280.5
| 65 | 287 | 287
| 70 | 293.75 | 293.75
| 75 | 300 | 300
| 80 | 309.25 | 309.25
| 85 | 318 | 318
| 90 | 329.75 | 329.75
| 95 | 345.25 | 345.25
| 100 | 355 | 355
|  |  |  | 0.5 | 1.5
Проверка входных данных:
Монотонность 1% -> 2%
Монотонность 2% -> 3%
Монотонность 3% -> 4%
Монотонность 4% -> 5%
Монотонность 5% -> 6%
Монотонность 6% -> 7%
Монотонность 7% -> 8%
Монотонность 8% -> 9%
Монотонность 9% -> 10%
Монотонность 10% -> 11%
Монотонность 11% -> 12%
Монотонность 12% -> 13%
Монотонность 13% -> 14%
Баланс (отгон+потери+остаток)
Примечание: пустые температуры не нарушение
Монотонность 16% -> 17%
Монотонность 17% -> 18%
Монотонность 18% -> 19%
Монотонность 19% -> 20%
Монотонность 20% -> 21%
Note on A1: ASTM D86-23: барометр должен измерять local station pressure с точностью 0,1 kPa (1 mm Hg) или лучше; показание не следует заменять sea-level corrected pressure.

## Расчёт
% отгона | T1 | T2 | Хср | Поправка Янга | T_corr | Потери (защ.) | ¦T1-T2¦ | r | R | K (ГСО) | 0.84R (ОК) | Крутизна S | Статус | % выпаривания (Pe) | ВЕТКА 1 — ЗАДАНЫ ОБЪЁМЫ (выпаривание): % отгона → T1/T2 → поправка давления → T_corr (приведена к 760). Ввод: T1/T2 и объёмы в «Ввод» (зелёные ячейки), Ввод!$G$1 = объём образца, мл.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ВЕТКА 2 — ЗАДАНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (независимая ветка, ввод на этом листе): температуры из НД (нормируемые при 760 мм рт.ст.) → T_фикс (что ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении) → лаборант вводит ОБЪЁМЫ двух параллелей (V1, V2) → Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 → второй график и вторая модель
T_НД (при 760), °C | T_фикс (ФИКСИРОВАТЬ), °C | C_проверка, °C | V1, мл (проба 1) | V2, мл (проба 2) | Vср, % | r, % | Статус | ПОДСКАЗКА
150 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | ВЕТКА 2 — НЕЗАВИСИМАЯ ветка «заданы температуры». 1) В колонку A (T_НД) введите числами температуры из НД (нормируемые при 760), например 150, 160, 250. 2) В колонке B — T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k): какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении; C_проверка≈0 — пересчёт верен. 3) Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: колонки D (V1, мл, проба 1) и E (V2, мл, проба 2) — зелёные. 4) Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 — расчёт (F). По точкам (Vср → T_НД) строится ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель (кубический полином) — см. лист «График». Ветка 1 и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
200 |  |  | 7 | 6
250 |  |  | 10 | 9
300 |  |  | 14 | 13
350 |  |  | 17 | 18
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕТКОЙ 2 (НЕЗАВИСИМАЯ, «заданы температуры»): в колонке A (T_НД, зелёная) введите температуры из НД числами, например 150, 160, 250. Обратная задача Янга: T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k), k = 0.00012*(760-Ввод!$B$1). Пример: P=748, T_цель=150 → k=0.00144 → T_фикс=149.4≈149.5 (фиксировать на градус ниже). C_проверка≈0 — пересчёт верен. Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: V1 (D) и V2 (E). Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100. По точкам (Vср → T_НД) строятся ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель. Ветка 1 (заданы объёмы, лист «Ввод») и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ ВЕТКИ 1 КУБИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ (T_corr = a3·V³+a2·V²+a1·V+a0; кривая НЕ линейна):
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
| -0.050347 | 3.7569 | 168.0531
V, % | T_corr (эксп.), °C | T_полином, °C | Остаток (эксп−полином)
R² (эксп vs полином):
Кубический полином подобран по ВСЕМ точкам кривой Ветки 1 (LINEST). Остатки показывают качество фитинга. Для S-образной кривой линейная и параболическая аппроксимации неприменимы (систематические остатки) — используется куб.
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ (ВЕТКА 2): T_НД = a3·Vср³+a2·Vср²+a1·Vср+a0 по ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЁННЫМ точкам (Vср → T_НД), собранным без пустот:
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vср, % | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином, °C | Остаток (T_НД−T_полином)
R² (T_НД vs полином Ветки 2):
ВТОРАЯ модель построена по фактически введённым точкам Ветки 2 (только строки, где есть и Vср, и T_НД; пары собраны во вспомогательные колонки A/B на листе «График» без пустот). Пока не введены данные — коэффициенты пусты (LINEST по пустому диапазону). Ветка 2 независима от Ветки 1.
Note on A27: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A28: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A29: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.

## Итог
ИТОГ расчёта D86
Давление, мм рт.ст.
Объём образца, мл
% отгона | T1 | T2 | T_corr | r | R | Статус
Обратный пересчёт T->V (коррекция давления ДО) и V->T (коррекция ПОСЛЕ) — в листе «Расчёт»

## График
Графики дистилляции (D86). Диаграмма 1 — Ветка 1 (% отгона → T_corr + полином); Диаграмма 2 — Ветка 2 (Vср, % → T_НД + полином).
% отгона | T_corr (эксперимент) | T_полином (аппроксимация) | Vср, % (Ветка 2) | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином Ветки 2 (аппроксимация)
R² (полином Ветки 1, из листа «Расчёт»): |  |  | R² (полином Ветки 2, из листа «Расчёт»):
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (Ветка 2): пары Vср → T_НД, собранные БЕЗ ПУСТОТ (для LINEST второй модели и второй диаграммы)
Vср, % (без пустот) | T_НД, °C (без пустот)

## Аудит_НД
ID | Класс | Нормативное требование | Что было в v3.11 | Исправление в v3.12 | Статус | Остаточный техдолг
D86-N01 | P0 | Применяется актуальная ASTM D86-23; метод охватывает ручный и автоматический аппараты и четыре группы 1–4. | В книге указан ASTM D86-20a. | Метаданные обновлены до ASTM D86-23; группы 1–4 сохранены. | ИСПРАВЛЕНО | Синхронизировать генератор и архив версий.
D86-N02 | P0 | При корректировке потерь к 101,3 kPa формула применяется при любом P, включая P>760 mm Hg. | При P>760 формула заменялась на наблюдаемую потерю. | Исправлена формула Lc для всего диапазона. | ИСПРАВЛЕНО | Добавить тесты P<760, =760 и >760.
D86-N03 | P0 | Slope в точке 95 % использует соседние точки 90 и 100 %. | Для 95 % использовались 90 и 95 %. | Исправлена M21 на 90–100 %. | ИСПРАВЛЕНО | Автоматизировать regression test slope.
D86-N04 | P0 | Для manual метода контролируются времена до IBP, IBP→5 %, средняя скорость конденсации 4–5 mL/min и время 5 mL остатка→EP. | Процедурные условия не вводились. | Требования зафиксированы в audit layer. | ЧАСТИЧНО | Добавить поля и PASS/FAIL.
D86-N05 | P0 | Температурная система требует периодической проверки; D86-23 содержит проверки калибровки и dynamic response с toluene/hexadecane/check standards. | Контроль не был встроен. | Требования зафиксированы. | ЧАСТИЧНО | Журнал проверок и контрольные карты.
D86-N06 | P0 | Барометр: local station pressure, точность 0,1 kPa (1 mm Hg) или лучше. | Метрологический статус прибора не контролируется. | Добавлена нормативная подсказка. | ЧАСТИЧНО | ID СИ, дата поверки, uncertainty.
D86-N07 | P1 | Условия кондиционирования и обращения с образцом зависят от группы. | Отсутствовал checklist. | Требования зафиксированы. | ТЕХДОЛГ | Добавить checklist.
D86-N08 | P0 | Manual report: объёмы и температуры с требуемым округлением. | Нет отдельного report layer. | Требование зафиксировано; вычисления не обрезаются преждевременно. | ЧАСТИЧНО | Отдельный Report Values layer.
D86-N09 | P1 | Есть требования безопасности для mercury/горючих паров. | Безопасность почти не представлена. | Требование зафиксировано. | ТЕХДОЛГ | Safety checklist.
D86-N10 | P0 | Нормативный контроль не должен сводиться к арифметике. | v3.11 была calculator-first. | Добавлен отдельный audit layer. | ЧАСТИЧНО | Перенести audit layer в fraction_lib.

## Техдолг
ID | Приоритет | Долг | Почему не блокирует текущий расчёт | Критерий закрытия
TD-D86-001 | P1 | Синхронизация с fraction_lib/generator | Исправления уже есть в книге. | Генератор воспроизводит v3.12 + regression tests.
TD-D86-002 | P1 | Автоматический контроль Table 5 | Не меняет уже рассчитанный результат. | Поля, диапазоны и PASS/FAIL для каждой группы.
TD-D86-003 | P1 | Журнал поверки/калибровки термометра и барометра | Доказательная часть компетентности. | Trace ID, дата, СИ, статус, срок.
TD-D86-004 | P1 | Проверка toluene/hexadecane и dynamic response | Требует фактических испытаний. | ARV, tolerance, result, decision.
TD-D86-005 | P1 | Полный report layer D86-23 | Нужна нормативная структура протокола. | Протокол содержит обязательные данные.
TD-D86-006 | P2 | Measurement uncertainty / GUM model | Precision ASTM не равно GUM uncertainty. | Validated Type A/B model.
TD-D86-007 | P2 | Traceable source/version/hash registry | Нужна воспроизводимость используемой редакции. | Регистр НД с version/date/hash.
TD-D86-008 | P2 | Product-specification layer | Метод D86 не является спецификацией продукта. | Отдельный limits/decision-rule module.

## Контракт_v313
КОНТРАКТ fraction_lib ↔ книга (сгенерировано excel_generator)
Дата: | 2026-10-07
Метод: | d86 | Книга-источник: | ASTM_D86_ручной_метод_v3.12_нормативно_аудированный.xlsx
GOST2177_PRESSURE_RANGE (мм рт.ст.): | 560 | 760
GOST2177_EXTRAPOLATION_MAX_PCT: | 95
GOST2177_TABLE4_POLICY_DEFAULT: | strict
Строк Таблицы 4: | 21
P, мм рт.ст.: | 755 | ¦ Группа/тип: | 4 | ¦ Объём пробы, мл: | 100
Потери, %: | 0.5 | ¦ Остаток, %: | 1.5
% отгона | T_набл, °C
0 | 161.75
5 | 190.5
10 | 203.75
15 | 210
20 | 227.5
25 | 235
30 | 244
35 | 250
40 | 256.5
45 | 262
50 | 268.75
55 | 274
60 | 280.5
65 | 287
70 | 293.75
75 | 300
80 | 309.25
85 | 318
90 | 329.75
95 | 345.25
100 | 355
% отгона | Формула (строчки листа Расчёт v3.12) | S_ref (fraction_lib)
0 |  | 5.7534
5 |  | 4.2025
10 |  | 1.9512
15 |  | 2.3764
20 |  | 2.5015
25 |  | 1.651
30 |  | 1.5009
35 |  | 1.2507
40 |  | 1.2007
45 |  | 1.2257
50 |  | 1.2007
55 |  | 1.1757
60 |  | 1.3008
65 |  | 1.3258
70 |  | 1.3008
75 |  | 1.5509
80 |  | 1.8011
85 |  | 2.0512
90 |  | 2.7266
95 |  | 2.5265
100 |  | 1.9512
Loss_скорр, %: | 0.5 | ¦ Residue, %: | 1.5
% отгона | T_corr_ref | slope_ref | r_ref | R_ref
0 | 162.0109 | 5.7534 | 3.0137 | 8.1507
5 | 190.7781 | 4.2025 | 2.723 | 7.3894
10 | 204.036 | 1.9512 | 1.8 | 4.3951
15 | 210.2898 | 2.3764 | 1.9743 | 4.9606
20 | 227.8003 | 2.5015 | 2.0256 | 5.127
25 | 235.3048 | 1.651 | 1.6769 | 3.9958
30 | 244.3102 | 1.5009 | 1.6154 | 3.7962
35 | 250.3138 | 1.2507 | 1.5128 | 3.4635
40 | 256.8177 | 1.2007 | 1.4923 | 3.397
45 | 262.321 | 1.2257 | 1.5026 | 3.4302
50 | 269.075 | 1.2007 | 1.4923 | 3.397
55 | 274.3282 | 1.1757 | 1.482 | 3.3637
60 | 280.8321 | 1.3008 | 1.5333 | 3.53
65 | 287.336 | 1.3258 | 1.5436 | 3.5633
70 | 294.0901 | 1.3008 | 1.5333 | 3.53
75 | 300.3438 | 1.5509 | 1.6359 | 3.8627
80 | 309.5994 | 1.8011 | 1.7384 | 4.1954
85 | 318.3546 | 2.0512 | 1.841 | 4.5281
90 | 330.1116 | 2.7266 | 2.1179 | 5.4264
95 | 345.6209 | 2.5265 | 2.0359 | 5.1603
100 | 355.3768 | 1.9512 | 1.4024 | 3.9195
Flags: | (нет — данные в каноне)
Как сверять: открыть книгу в Excel, F9 (полный пересчёт), сравнить
столбец T_corr листа «Расчёт» (F2:F22) со столбцом T_corr_ref здесь;
расхождение > 0.5 °C в любой точке = контракт нарушен (регистрация в Техдолг).

## Реестр_НД
РЕЕСТР РЕДАКЦИЙ НД (docs/ND_REGISTRY.json) — TD-2177-008 / TD-D86-007
Эта книга верифицирована редакцией: | ASTM D86
Статус сверки хешей (drift-guard): | OK — константы кода соответствуют реестру
ID | Обозначение | Редакция | Статус | Действует с | Заменяет | sha256 нормативного ядра | Верифицировано (доказательства) | Область | Примечание
ND-2026-001 | ГОСТ 2177-99 | Изм. №1 (введён 01.07.2021, приказ 896-ст) + Поправка 2023 | ACTIVE | 2021-07-01 |  | 5b143c2b4b5090e6c3dc5141fd350c40fc6270a7e1cc1655f1bce146894effe9 | fraction_lib/tests/test_gost2177.py; fraction_lib/tests/test_uncertainty_td2177007.py; fraction_lib/tests/test_procedure_td2177006.py; docs/TECHDEBT_TD2177_002.md; docs/TECHDEBT_TD2177_004.md; docs/TECHDEBT_TD2177_005.md; docs/TECHDEBT_TD2177_007.md | fraction_lib.gost2177, fraction_lib.uncertainty, fraction_lib.procedure; книги ГОСТ_2177_метод_А v3.12/v3.13 | kPa-форма 0.0009*(101.3-p)*(273+t) эквивалентна нормативной 0.0000009*(101300-Pb)*(273+t) — осознанно не менялась (аудит G2177-N03).
ND-2026-002 | ASTM D86 | D86-23 (+ae1) | ACTIVE | 2023-06-01 |  | 9d600b919fec365ed73df472b37227bc42f2f66035592abc312d45920028a67d | fraction_lib/tests/test_d86.py; fraction_lib/tests/test_excel_contract.py; docs (лист Аудит_НД книги v3.12) | fraction_lib.d86; книги ASTM_D86_ручной_метод v3.12/v3.13; автоматический метод v3.11 (частично) | Единая формула Lc для P>760 внедрена в v3.12 и fraction_lib (TD-D86-001 часть book закрыта коммитом 1322c85). Сингулярность P≈820 мм рт. ст. — warning-слой.
ND-LEGACY-001 | ASTM D86 | D86-20a | SUPERSEDED | 2020-01-01 |  |  |  | исторические книги v3.11 и раннее | Заменена на ND-2026-002 (D86-23). Расчёт по этой редакции запрещён resolve_for_calculation().
Правила: запись неизменяема; новая редакция = новая запись + supersedes;
расчёт по WITHDRAWN/SUPERSEDED запрещён (resolve_for_calculation);
изменение существенных констант без переоформления реестра блокирует CI (pytest).